ANEXO I – MODELO DA PROPOSTA

Razão Social do Proponente:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Fone:

Contato:

E-mail:

1. OBJETO:

Dispensa de Licitação para locação de Autoclave Horizontal com capacidade de 200 litros incluso equipamento de osmose, instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, calibração, reposição de peças e acessórios para atender as necessidades do Hospital Oscar Ramires Pereira do município de Porto Murtinho – MS, pelo período de 06 (seis) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

| ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Mes | Locação de Autoclave horizontal a vapor de 200L, com osmose reversa: Tampa e caldeiras das câmaras internas e externas constituídas em aço inoxidável; Tampa com fechamento centralizado e trava automática, não permitindo a abertura da mesma quando há pressão interna; Equipada com bomba de vácuo e de água; Com programação de esterilização, com pré-vácuo, gravidade e programação livre; Temperatura operacional mais alta 141°C Dimensões máximas externas: aproximadamente 1.90m (altura) x 1,2m (profundidade) x 1,0 (largura). Fornecimento de manutenções preventivas mensais, e qualificações (instalação, operacional e desempenho) e calibrações anuais. Durante toda preventiva ou corretiva não programada, deverá ser apresentado a ordem de serviço do atendimento, contendo todas as intervenções realizadas, peças substituídas, técnico executante e informações cadastrais do equipamento, parâmetros do ciclo e o valor de condutividade da água da Osmose, caso o parâmetro esteja acima do exigido, deverá ser realizado de imediato a substituição dos filtros ou membranas. o qual for necessário, para adequação do parâmetro. O equipamento será qualificado em 02 ciclos: 5 minutos de 134,1° e 16 minutos de 121.1°C Todas as peças necessárias para o correto funcionamento do equipamento deverão ser fornecidos pelo contratado. Manutenções corretivas ilimitadas dentro do horário comercial. Após fechamento da proposta, o fornecedor terá 48horas para entrega do equipamento. |  |  |  |

TOTAL:

BANCO: 				CONTA:			AGÊNCIA:

Cidade/Estado, _____ de março de 2025.

__________________________________________________________

Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa.